AWA5680型

多功能声级计

使用说明书

目录

1．	概述	1

2．	主要特点	1

3.  主要性能指标	1

4. 结构特征	2

5．符号、缩写定义	4

6.	按键	5

7．主要显示界面	5

7.1 主菜单	5

7.2 测量界面	5

7.2.1 单次测量界面	6

7.2.2 24小时自动测量界面	7

7.2.3 GPS定位界面	7

7.3 设置界面	8

7.4 调阅界面	9

7.5 校准界面	9

8．使用方法	10

8.1 参数设置	10

8.1.1 日历时钟调整	10

8.1.2 测量时间设置	10

8.1.3 频率计权的设定	10

8.1.4 存贮模式的设定	10

8.1.5 启动延时	10

8.1.6 LCD显示对比度调节	10

8.1.7 SMS设置	10

8.2 噪声单次测量	11

8.3 24小时自动监测	11

8.4 简易机场噪声测量	11

8.5 数据调阅	12

8.5.1积分测量结果的调阅	12

8.5.2单次测量结果的调阅	12

8.5.3 24小时自动监测结果的调阅	12

8.5.4 记录结果的调阅	13

8.5.5 GPS定位数据的调阅	13

8.6 数据打印	14

8.6.1 单次测量结果的单组打印	14

8.6.2 单次测量结果的多组打印	15

8.6.3 24小时测量结果打印	15

8.7 保存结果的总清	16

8.8 校准	16

8.8.1 采用AWA6221（B）进行声校准	16

8.8.2 用活塞发声器进行校准	16

8.8.3 直接输入灵敏度级	16

9. 可选功能	17

10．测量范围及本机噪声修正	17

11. 过载指示	17

附录一：装箱清单（标准配置）	18

附录二 指向性响应	19

附录三 自由场响应	20

附录四 延伸电缆的影响	21

附录五:GPS定位系统简介	22

更改记录及版本说明

| 版本 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2009-1-10 |  |
| V1.1 | 2009-07-14 | 加入记录功能、机场噪声测量功能 |
| V1.2 | 2009-10-10 | 加入GPS定位功能 |

注意事项

- 第一次使用仪器前,请仔细阅读该说明书。

- 测试传声器膜片破损不在保修范围之内。

- 其它因使用不当造成的损坏不在保修范围之内。

- 电池应选用高性能碱性电池，该电池不能充电。不使用时，请将电池取出，以免电池漏液造成仪器损坏。电池不在保修围范围内。

- 按下“开/复位”键3秒以上再放开，才能打开仪器电源。

- 每个月让仪器开机工作8小时以上，以便为内部后备电池充电

- 仪器需要维修时请带保修单。

# 概述

AWA5680型多功能声级计是一种袖珍式声级计，它使用了具有国家专利的数字检波技术，级线性宽，测量过程中无需切换量程，使用方便，模块化设计，包含了积分声级计、个人声暴露计、噪声统计分析仪、数据记录仪等功能。外置微型打印机（选配），可现场打印测量结果，外置GSM无线数据传输模块（选配），可通过SMS(短信)将测量结果发到指定的手机或计算机上；内嵌GPS定位系统（选配），测量噪声的同时，提供位置信息及测量运动速度。该仪器可广泛应用在环境保护、劳动卫生、工业企业、科研教学等领域，完成环境噪声测量、声功率级测量、机器设备噪声测量。

# 主要特点

2.1 100dB级线性范围，无需切换量程

2.2 使用具有国家专利的数字检波技术

2.3 128×128点阵3寸液晶显示器，显示屏幕大，显示内容丰富。

2.4  FLASH RAM可靠保存测量结果

2.5  可实时(同时)测量及显示10个指标

2.6  汉字加图标菜单操作，使用更方便

2.7  功能强大，可直接在仪器上查看统计分布图，累积分布图，24小时分布图

2.8  可调亮度LED背光、工作状态指示灯，方便夜间监测并可在远处观查仪器工作状态

2.9  仪器内部可保存最近8次声学校准记录.

2.10 用户配置不同灵敏度的传声器可得到不同的测量范围

2.11 外接微型打印机，可现场打印测量结果（选配）

2.12 外接GSM无线数据传输模块，测量结果可及时通过SMS发到指定的手机或计算机（选配）

2.13 外接太阳能电池模块，可在野外超长时间工作（选配）

2.14 内部可嵌GPS定位系统，测量噪声的同时还可以获得准确的位置信息及运动速度（选配）

# 3.  主要性能指标

3.1  传声器：预极化测试电容传声器,灵敏度级：-46dB至-26dB(以1V/Pa为参考0dB)。

3.2  频率范围：20Hz～12.5kHz±1dB(不含传声器)

3.3 本机噪声：小于23dBA,27dBC,30dBZ（配-32dB灵敏度级的传声器）

3.4 测量上限：130dB（配-32dB灵敏度级的传声器）

3.5 时间计权：F、S

3.6 频率计权：A、C、Z

3.7 检波特性：真有效值数字检波

3.8 仪器类型：IEC61672：2002 2级，GB/T3785-1985 2型、GB/T17181-1997 2型。

3.9 显示器：128×128点阵液晶显示，对比度16级可调，有LED背光

3.10 主要显示内容：可实时测量及显示10个以上测量指标,可显示统计分布图、累积分布图、24小时分布图

3.11 主要测量功能：积分测量、统计分析、24小时自动监测、数据记录、简易机场噪声测量（统计分析、24小时自动监测、数据记录、简易机场噪声测量为选配功能）

3.12 主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E、Ld、Ln、Ldn、Td、LEPN等

注：x为A，C，Z；y为F,S；N为5，10，50，90，95。只选积分测量功能时无LxN、SD、Ld、Ln、Ldn.不选采集记录功能时无Td、LEPN

3.13数据存贮: 最多2048组积分结果、1024组统计分析结果、40组24小时自动测量结果、32000个声压级或256组带分布图结果。

3.14 数据记录：可记录瞬时声压级（指数平均声压级）或等效声压级（线性平均声压级）

3.15记录间隔：瞬时声压级，0.1秒到99.9秒可任意设定；等效声压级，1秒到9999秒可任意设定。

3.16 机场噪声测量功能：自动计算Td、LEPN。

3.17 输出接口: AC（交流）、DC（直流），RS-232C至计算机或微型打印机.

3.18 日历时钟：每月误差小于2分钟，内置后备电池。

3.19 电源： 4节LR6（５号）电池或５Ｖ外接电源，工作电流小于50mA(背光关闭时)。

3.20统计分析功能：可以任选频率计权及时间计权，采样速率为32次/秒（选配）。

3.21测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置。

3.22 工作温度：-10℃～50℃

3.23 相对湿度： 20%～90%

3.24 外形尺寸（mm）：260×80×30

3.25 质量（kg）:0.3

3.25 GPS定位功能（选配）：测量经度、纬度、海拔、运动速度，并可与噪声测量结果一同保存。
1) 接收器类型：16通道
2) 更新速率：1Hz

3) 定位精度：2.5m

4) 启动时间:热启动 <3.5秒

温启动  33秒

冷启动  34秒

5) 接收灵敏度:  
跟踪        -158dBm

捕获        -148dBm

冷启动      -142dBm

6) 授时精度：50ns

7) 运行限制：海拔高度   <18000m

速度        <515m/s

# 4. 结构特征

仪器的前端是信号输入插座，插座型号为X9-6z。插座引脚排布见下图，各引脚功能如下：

第1脚  电源

第2脚  空

第3脚  信号输入

第4脚  空

第5脚  信号地

第6脚  空

在仪器的后端是输出接口，左边为交流输出接口，交流输出信号的幅度最大不超过2V，与输入信号的比例关系见下表：

| 交流输出1 | 交流输出2 |
| --- | --- |
| 等于输入信号的31.6倍 | 等于信号输入 |

该插座采用立体声输出插座，当与插头相配时，插头各引脚的定义如图；

中间为采用DB9F插座的RS232接口；右边为USB接口,它也是外接电源接口。在USB接口的下方有两个指示灯，分别是工作状态指示灯及USB接口状态指示灯。

DB9引脚定义：

- 电源

- RXD

- TXD

- 保留（必须悬空）

- 地

- 直流输出

- 空

- 保留（必须悬空）

- 复位（必须悬空）

直流输出比例：20mV/dB，100dB时输出为2V，最大输出电压3.3V。

当9脚与5脚短路时，仪器处于复位状态，9脚悬空后仪器才可正常工作。

工作状态指示灯：启动测量时指示灯闪动，暂停测量时指示灯点亮，测量结束时指示灯熄灭。

# 5．符号、缩写定义

Ts    设定的积分测量时间

Tm    实际测量经历时间

Nm    实际统计分析的采样个数

No:    组号，自动生成。

Hxx:  24小时自动监测时的当前时间段号

24H   24小时自动监测模式

STA   单次统计分析模式

F     时间计权快档，时间常数为125ms

S     时间计权慢档，时间常数为1000ms

R@    24小时自动监测时的第一组启动时刻

Lpx   传声器灵敏度级

LeqT  等效连续声级

SEL   声暴露级  =Leq+10Log(T)

E     个人声暴露，单位为Pa2h

Lmax  最大声压级

Lmin  最小声压级

L5    5%的声压级超过此声压级

L10   10%的声压级超过此声压级

L50   50%的声压级超过此声压级

L90   90%的声压级超过此声压级

L95   95%的声压级超过此声压级

SD    均方偏差

Lp    一秒内的最大声压级

Leq1  一秒钟的A计权等效声级

Ld    昼间等效声级，时间段为6:00到22:00

Ln    夜间等效声级，时间段为22:00到6:00

Ldn   昼夜间等效声级

Td    持续时间

LEPN  有效感觉噪声级

MAXi  记录声压级中的最大值

ts    记录间隔

Nm    记录个数

SMS   短消息

LOG_Lp 记录瞬时声压级（指数平均声压级）

LOG_Le 记录等效声压级（线性平均声压级）

电池电量显示

电池欠压

成功发送短消息

打开记录功能

GPS  全球定位系统

N:   北半球纬度，以度为单位

E:   东半球经度，以度为单位

H:   海拨

V:   速度

UTC   世界标准时间,比北京时间晚8个小时

有GPS定位信号

# 按键

开/复位    打开电源或复位仪器

关机     关闭电源，正在启动测量时此键无效

光标左移   光标向左移动

光标右移   光标向右移动

参数加     光标所在处的数据向上加1或向上翻页。

参数减     光标所在处的数据向下减1或向下翻页。

设置键     进入参数设置界面

确定键     输入当前的操作

删除键     删除当前的测量结果或输入数据

退出键     退出当前菜单

输出键     打印当前的测量结果或提前结束当前的测量并保存测量结果。

启动/暂停  按一下开始测量，再按一下暂停测量

背光键     点亮或关闭LCD的背光

# 7．主要显示界面

## 7.1 主菜单

按下“开/复位”键3秒以上后放开，仪器显示杭州爱华仪器有限公司图标，接着进入主菜单，显示如下：

主菜单下有测量、设置、调阅、校准四个子菜单。按下光标键可以使光标左右移动，按下确定键可以进入相应的子菜单。按下删除键，系统参数恢复到缺省值。Vc=4.72V表明仪器当前的工作电压为4.72V。

## 7.2 测量界面

光标在“测量”上时，按下确定键，仪器可以进入测量界面。其中列表显示界面如下：

第一行为工作状态提示行，从左到右分别是：供电电压指示、空余组数、SMS指示、过载指示、测量状态指示。供电电压指示标志内最多可以有10条线，当10条线填满时，供电电压约为5.6V，当供电电压低于3.6V时内部空白，表示欠压；当测量结果通过GSM无线数据传输模块发送出去后，SMS指示显示出来；当测量的信号超过测量上限时，过载指示显示出来。测量状态有：准备、启动、暂停、等待、打印、结束。最后一行为菜单条，光标键可使光标在每个菜单选项上停留，用参数加、参数减键可以改变菜单选项。

### 7.2.1 单次测量界面

当测量模式处的菜单显示为“单次”时，仪器进入单次测量模式。单次测量界面下有：列表、醒目两种显示模式：

7.2.1.1 列表测量界面

在此界面下仪器可以在一个屏幕上同时显示多种测量指标，显示内容丰富。

第一行为状态显示行；第二行为当前的日历时钟；第三行为组号，后面为设定的测量时间；第四行为频率计权及时间计权，后面为测量经历时间；第五行为大字显示指定频率计权及时间计权的声压级；第六行及以下部分为积分测量结果；最后一行为菜单条。积分测量结果在测量时每秒计算并刷新一次。

如果用户选配的采集记录功能并在设置第2页中选中了记录Lp值，则列表界面显示如下：

当光标在“PAGE0 ”上时，按参数加、参数减键，可以进入第二页。注意：当用户没有安装统计分析模块，则不能进入第二页。第二页的显示如下：

第一行为状态显示行；第二行为当前的日历时钟；第三行为组号，后面为设定的测量时间；第四行为频率计权及时间计权，后面为测量经历时间；第五行及以下部分为统计分析结果；最后一行为菜单条。统计分析结果在仪器处于准备状态时为0 .0，当仪器启动测量时，这些值每秒钟计算并刷新一次。当Tm等于Ts时测量结束，这些值就停止不动了。

光标移到“列表”处，按下参数加键，可以进入醒目显示界面如下。

7.2.1.2醒目显示界面
    醒目界面下显示的数值字体较大，并有动态条图，以便观察噪声的变化趋势。

第一行为状态显示行；第二行为当前的日历时钟；第三行为组号，后面为设定的测量时间；第四行为频率计权及时间计权，后面为测量经历时间；第五行大字显示的是测量结果；接下来的为指定计权的瞬时值动态条图；最后一行为菜单条。大字显示内容可在菜单条最后一项中指定。

### 7.2.2 24小时自动测量界面

24H测量是指24小时自动测量，每小时整点自动启动测量一次，连续测量24次。每小时的测量经历时间可由用户设定，要求必须大于1分钟，小于1小时,如不在这个范围之内仪器会自动调整到1分钟到1小时之间。24小时自动测量时同时计算Ld,Ln,Ldn。24H测量模式下主要有列表显示界面和图形显示界面。

7.2.2.1 列表测量界面

第一行为状态显示行；第二行为当前的日历时钟；第三行为组号，后面为设定的测量时间；第四行为频率计权及时间计权，后面为测量经历时间；第五为指定频率计权、时间计权的声压级；第六行为第一次启动测量的时刻；最后一行为菜单条。光标移到“Page0”上，按参数加、参数减键可以切换到其它页面。Page1显示00：到05：的测量结果，Page2显示06:到11:的测量结果，Page3显示12:到17:的测量结果，Page4显示18:到23：的测量结果。

光标移到“<>”处，按下参数加、参数减键，可以查看L5,L10,L50,L90,L95,SD。光标在“列表”上，按下参数加、参数减键，可以进入图形显示界面。

7.2.2.2 图形显示界面

图形显示界面可以显示24小时声压级分布图，纵坐标为声压级，横坐标为钟点，共24列。最下一行的“Leq”表示当前显示的指标为等效声级,光标移到此处，按参数加、参数减可以改为：Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95等。“09：=39.0dB”表示09:时间段的测量结果为39.0dB，光标移到“dB”上，按参数加、参数减可以查看其它时间段的测量结果。

### 7.2.3 GPS定位界面

当仪器选配了GPS模块，接入外置天线，并将天线放在室外可直接接收到定位卫星信号处，可以进入GPS定位信息测量界面，在噪声测量界面下，将光标移到菜单条“噪声”处，按参数加、参数减按键，转入定位测量，显示如下：

第一行左边显示电源电压，右边显示当前工作状态;第二行显示的是当前的日历时钟；最后一行为菜单条。光标在“GPS”菜单上时，按下参数加、参数减键可以退出定位测量进入噪声测量。纬度、经度的单位为度。

## 7.3 设置界面

在主菜单或测量子菜单内，按下设置键可以直接进入设置界面。但正在启动测量时，不能进入设置界面。

第一行为状态显示行，第二行后的“√”，表示此处确定键有效，按下确定键可以进入日历时钟调节功能；第三行的测量时间表示当前统计分析所设定的测量时间。

启动方式：“按键”、“>xxdB”两种可选。选“按键”时，只有按下启动键才开始测量；选“>xxdB”时，仪器会自动判定当前选定的统计用计权瞬时值是否超过指定限值xx，超过则马上启动测量，用户可以按确定键在这两种选项上选择，按参数加、参数减键改变限值。

启动延时：可以在0到9秒之间选择，当选0秒时，则按下启动键就开始测量，选其它值时，则延迟指定时间再启动测量。

背光延时：可以在0到9秒之间选择，当选0秒时，按下背光键背光点亮，再按一下关闭，选其它值时，背光点亮指定的时间后自动熄灭。

计权：测量所用的频率计权和时间计权，频率计权有A、C、Z三种可选，时间计权有F、S两种可选。

打印：“手动”、“自动”两种可选，选“手动”时，测量结束时不打印测量结果。选“自动”时，测量结束时自动打印测量结果，此时打印机应接好，并打开电源。

模式：“无图”，“带图”两种可选，选“无图”时，打印出的测量结果只有文字，选带图时，打印出的测量结果还有统计分布图和累积分布图。当选“带图”时，存贮也应选“带图”。

存贮：“无图”，“带图”两种可选，选“无图”时，保存的测量结果不保存统计及累积分布图，此时仪器可保存的组数较多。“带图”则与之相反。

注意：用户没有选购统计分析功能时，仪器只有积分功能，此时只有无图打印模式及无图存贮方式。

短信发送：“开”，“关”两种可选。选“开”时，在测量结束时仪器会试图将测量结果用SMS（短信）发送到指定的手机上。

Num0:指定的手机号码，最多11位。

在设置界面下，光标键可以左右移动光标，参数键可以修改光标所在处的参数，按下删除键可以将系统参数恢复到缺省值， 设置的参数在关电源时将自动保存起来，下次开机自动按上次设置值调入，如果按复位键则新更改的设置将被恢复。按设置键进入第二页设置界面如下：

GPS定位：打开或关闭GPS定位模块。关闭GPS定位模块可以减小40至70mA的工作电流。

记录模式：设定测量过程中是否要记录声压级，记录的内容。LOG_Lp表示记录瞬时声压级，LOG_Le表示记录等效声压级。

记录间隔：记录声压级的间隔时间。记录瞬时声压级时，记录间隔可以在0.1秒到99.9秒之间设定；记录等效声压级时，记录间隔可以在1秒到9999秒之间设定。

在第二页设置界面下，光标键可以左右移动光标，参数键可以修改光标所在处的参数，当光标在记录间隔上时，按确定键可以分档选取记录间隔。

测量过程中，如果打开的记录，则测量过程中仪器就按设定的记录间隔保存记录结果，记录不受暂停的控制，提前清除测量时，已经记录下的结果不会被清除掉，测量结束时，仪器还会保存积分或统计结果。

注意：采样间隔要小于测量时间，否则仪器自动将采样间隔设为最小。

## 7.4 调阅界面

从主菜单进入调阅子菜单后，显示如下：

第一列为组号；第二列为测量方式；测量方式后为“N”表示没有保存统计分布图、为“G”表示保存了统计分布图；第三列为测量日期。“>”符号为光标。按光标键可向上及向下移动光标；参数键可以向上或向下翻页；确定键可以查看光标指向处的测量结果；按一下输出键可以将光标所指当前组数据打印出来，如果按下输出键2秒以上时间不放开，则可以将光标所指及其后的所有数据打印出来。删除键可以将仪器内部存贮的测量结果全部清除。

## 7.5 校准界面

“1.传声器串号”、“2.机号”、“3.自由场修正量”均在出厂时设定好，用户不能修改。灵敏度级是上一次校准后传声器的灵敏度级，此灵敏度级包括前置级的衰减在内。校准器声压级是声级校准器检定后的实际声压级。第六行是校准结果显示行，仪器采用C计权进行校准，“Lpx=”后显示当前校准出的传声器灵敏度级。上限为按当前传声器灵敏度时仪器的测量上限，测量上限是按1kHz正弦波最大可测量有效值定义的。本底是指仪器的本机电噪声，它与测量下限的关系可参考“10．测量范围及本机噪声修正”，一般加大10dB作为测量下限。

最下面一行是屏幕按钮条，“查阅”按钮用来查看校准记录；“校准”按钮用来启动声校准；“应用”按钮用来将校准结果保存起来，并在以后的测量中使用新的灵敏度级；“修改”按钮允许用户对自由场修正量、传声器灵敏度级、校准声压级进行修改。按确定键，则光标所在处的屏幕按钮被按下。

# 8．使用方法

## 8.1 参数设置

用户第一次使用仪器时应按测量要求设置测量时间、频率计权、时间计权等相关系统参数，系统参数设置好后，仪器在关闭电源时会将设置结果记录下来，下次再用时自动调入。按下仪器的开/复位键，移动光标到“设置”菜单上，按确定键进入参数设置。在测量界面下按下设置键也可直接进入参数设置。

注意：启动测量时不能进入参数设置。

### 8.1.1 日历时钟调整

进入参数设置后，将光标移到调整日历时钟处按确定键，就进入日历时钟调整界面，显示如下：

参数键可以更改光标处的数值，光标键移动光标，更改完毕按确定键就可以改变仪器内部日历时钟了，如果不想更改原来的时钟，则可按退出键；按设置键可以用GPS校时。
    当用户没有安装GPS模块或将GPS定位关闭时，右边框中的GPS时钟不会显示。

仪器的电源关闭时，仪器的时钟依靠内部后备电池供电，后备电池可以支持仪器时钟连续工作3个月以上（如安装有GPS模块，则连续工作减短到2个月）。后备电池是充电电池，仪器开机工作时就可以为其充电，当后备电池的电压低于3V时，仪器的时钟会丢失，需要重新设置。建议用户每个月让仪器开机工作8小时以上，以便为内部后备电池充电。

### 8.1.2 测量时间设置

进入设置界面下，可以将光标移到测量时间的h,m,s上。用参数键可以任意设置测量时间，也可按确定键分档选取测量时间。Ts=00h00m00s表示测量时间手动。分档的测量时间有：00h00m00s、00h00m10s、00h01m00s、00h05m00s、00h10m00s、00h15m00s、00h20m00s、00h30m00s、01h00m00s、02h00m00s、04h00m00s、08h00m00s、16h00m00s、24h00m00s.测量时间应按测量标准的要求进行设定。

### 8.1.3 频率计权的设定

进入设置界面下，可以将光标移到“计权”上，按参数键可以更改频率计权及时间计权。每次仪器开机或复位时总是默认为对A计权、F档声压级进行统计分析，在启动统计分析之前，用户可以改为对其它频率计权或时间计权进行统计分析。

### 8.1.4 存贮模式的设定

如果需要保存统计分布图，可以进入设置界面，将光标移到存贮上，按参数键可以选择是否保存统计分布图。当选中“无图”，测量结束时不保存统计分布图，只保留统计分析结果，仪器最多可以保存1024组数据；当选中“带图”，测量结束时保存统计分析结果及统计分布图，此时仪器最多可以保存256组数据。

### 8.1.5 启动延时

当用户在测量比较小的噪声时，为了避免按键的声音对积分测量结果造成影响，可以设定启动延时时间。进入设置界面，将光标移到“启动延时”上，按参数键可以使启动延时在0到9之间调节。0表示按下启动键后马上启动积分，9表示延时9秒后再开始积分测量。

### 8.1.6 LCD显示对比度调节

当LCD显示器的对比度过大或过小时，可以在主菜单下按下参数键进行调节，也可进入参数设置菜单，将光标移到“对比度”上，按参数键进行调节。

### 8.1.7 SMS设置

当用户配有GSM无线数据传输模块并想将测量结果传到指定手机上时，可以进入设置界面，将光标移到“短信发送”上用参数键设为开，再将光标移“Num0”上，按确定键进入手机号输入界面，如下：

按显示器提示输入短信发送目的手机号。

## 8.2 噪声单次测量

按标准要求在参数设置界面下设定好测量时间（设置方法见8.1.2），根据需要设定好统计用计权、存贮、打印、短信发送、启动方式等参数，进入测量菜单，按下启动/暂停键就开始测量了，仪器的状态显示行提示“启动”。仪器启动测量后同时计算所有测量指标，用户可以在不同的显示模式和显示内容下切换，不会影响测量。测量过程中如果想暂停测量，可以再按下启动/暂停键，仪器的状态显示行提示“暂停”，此时仪器暂停统计分析和积分测量，统计声级和等效声级停止刷新，瞬时值仍然会随着环境噪声变化。用户如果想停止测量并保存当前测量结果，可以按输出键；如果想停止测量并清除当前测量结果，可以按删除键；如果想继续测量，可以再按启动/暂停键。

第二次测量时，如果相关系统参数是一样的，则可直接按“启动/暂停”就开始测量。

## 8.3 24小时自动监测

在主菜单下按设置键进入参数设置界面，根据需要设定好测量时间、计权、存贮等参数，检查并调整时钟。进入测量菜单，光标移到显示器最后一行的菜单条上，将第二个菜单项改为“24H”就可进入24小时自动测量界面，此时仪器的状态显示行提示“准备”。当日历时钟到达整点时仪器就自动开始测量，测量经历时间到达测量时间时测量停止，一个时间段的测量结束了，仪器的状态显示行提示“等待”并等到下一个整点的到来，再启动测量下一个时间段的数据，直到24个时间全部测量完毕，测量自动结束。24小时自动监测过程中不能暂停，第一个时间段也可以用“启动/暂停”键启动测量，以后则由仪器判定到达相同的分钟时自动启动测量。

## 8.4 简易机场噪声测量

在测量界面下按设置键，进入第一页设置界面，设定好测量时间，建议为1min。设定计权为“A F”或“A S”。再按设置进入第二页设置界面，设定记录模式为“LOG_Lp”，设定记录间隔为0.1秒。按退出键返回测量界面，注意检查第一行的“准备”后有“”符号显示出来，否则重新进入第二页设置记录模式为”LOG_Lp”，显示如下：

按标准要求设好测点，等飞机要飞过来时按下启动键，等飞机飞过去时按下暂停键后再按输出键，仪器自动计算出Td，LEPN值。

MAXi为记录声压级中的最大值，其采样间职由用户设定并在0.1秒及以上，而Lmax的采样间隔为32ms，所以MAXi结果可能会略小于Lmax。

## 8.5 数据调阅

从主菜单将光标移到“调阅”上，按确定键，进入数据调阅子菜单，显示器上列表显示出仪器内部所有测量结果的清单，用光标键将光标移到想查看的组号上，按确定键可以查看详细测量结果。

### 8.5.1积分测量结果的调阅

仪器只配积分功能时，测量模式只有“积分”模式，按确定键显示如下：

### 8.5.2单次测量结果的调阅

当调阅的数据是采用单次模式测量到的结果时，方式处显示“统计”,统计后的一位字符表示是否同时保存的有分布图，按确定键显示如下：

如果没有保存分布图，则最下一行显示不出来，如果最下一行提示“按确定键查看分布图”，则按下确定键或设置键可以显示统计分布图、累积分布图。

用户可以在统计分布图、累积分布图显示界面下按参数键查看不同声级下的统计百分比和累积百分比。

### 8.5.3 24小时自动监测结果的调阅

当测量结果是24小时自动监测到的时， 方式处显示24H,24H后的两位数字为测量的时间段号。按下确定键显示如下：

在此界面下按确定键显示Leq-T图如下：

在此界面下光标移到“Leq_T”上，按参数键可以查看Lmax、L5、L10、L50、L90、L95—T图；光标键可以移动光标，当光标在“dB”上时，可以用参数键查看每个时间段的数据，光标在“Ld”上时，可以按参数键查看Ln,Ldn等；按确定键回到列表显示处，在列表显示界面下按设置键进入统计分布图、累积分布图显示，操作同“8.5.2 单次测量结果的调阅”中的图形查看。

### 8.5.4 记录结果的调阅

在调阅列表显示下，当方式显示LOG_Lp、LOG_Le时分别表示瞬时声压级记录结果、等效声压级记录结果。按确定键显示如下：

按向下键可以显示出记录的声压级，如下：

### 8.5.5 GPS定位数据的调阅

当测量噪声的过程中如果打开GPS定位模块电源并接收到正确的定位信息，则保存噪声测量结果的同时也保存GPS定位数据，在数据调阅界面下显示如下：

右上角的“↑”表示还有GPS数据，按参数加、参数减键可以看到GPS定位结果。

“N:30.295322”表示测点处在北纬30.295322度；“E:120.090619”表示测点处在东经120.090619度；“H:52.7m”表示测点的海拨为52.7m，“V:0.189km/h”表示测点的运动速度为0.189km/h。

## 8.6 数据打印

仪器的测量结果可以用AH40微型打印机打印出来。打印前应将AH40微型打印机与仪器对接好，打开AH40微型打印机的电源，并确定联机灯点亮。

### 8.6.1 单次测量结果的单组打印

当用户在参数设置界面下将打印功能设为自动，测量自动结束时，就可以将测量结果送到AH40微型打印机上打印出来。

用户也可在测量结束时按输出键打印出测量结果。

进入数据调阅菜单，选定要打印的组号，按确定键显示出测量结果，再按输出键可以将当前显示内容打印出来。

打印格式如下，如用户在参数设置界面内将打印模式设为无图时或保存时没有保存分布图，则打印结果中没有统计分布图和累积分布图。

### 8.6.2 单次测量结果的多组打印

进入数据调阅菜单，将光标移到要打印数据的第一组，按下输出键不放开，2秒后仪器上提示“多组数据打印”后，再放开输出键，仪器就可以将光标所在组及以后的全体数据打印出来了。

### 8.6.3 24小时测量结果打印

24小时自动测量的24个时间段全部测完后，仪器可以自动将测量结果通过AH40打印机打印出24小时列表结果及Leq-T图。

24小时自动测量结束后，按下输出键仪器通过AH40打印机打印出24小时列表结果及Leq-T图。

进入数据调阅菜单，将光标移到要打印24小时测量结果的任意时间段上，按下确定键显示出Leq-T图后，再按输出键可以打印出24小时列表结果和Leq-T图。

24小时打印格式如下：

## 8.7 保存结果的总清

当仪器提示FULL时，应将仪器内部存贮的数据通过串行口转到计算机后全部清除，否则测量结果将不能保存。进入“调阅菜单”，按“删除”键，仪器提示“是否删除全部数据”，再按“确定”键仪器内部保存的数据全部清除。

数据传计算机的操作请参考计算机接收程序。

## 8.8 校准

仪器出厂前己经校准过，如果测量标准要求或过了一段时间，使用前应对其进行声校准。声校准要求使用AWA6221（B）型声级校准器或其它同类型声级校准器，要求声级校准器的工作频率为1000Hz±3%，谐波失真小于3%，也可以使用活塞发声器进行校准。仪器可以保存最近8次校准记录。

在主菜单上将光标移到校准上，按确定键进入校准界面。

### 8.8.1 采用AWA6221（B）进行声校准

第一次声校准时，根据AWA6221（B）型声级校准器的检定证书设定“校准器声压级”。一般声级校准器的声压级是94.0dB，但当检定出的声压级不是94.0dB时，应按实际检定结果进行设定。例如是94.2dB，此时应先将光标移到“修改”按钮上，按下“确定”键，再移动光标到“5.”上，用“△”、“▽”键调节数值到94.2。按一下“△”、“▽”键数值向上或向下调节0.1dB，当按下“△”、“▽”键不放时，数值连续调节，直到按键放开为止。再将光标移到“修改”按钮上，按下“确定”键。以上步骤只有在显示出的校准器声压级与使用声级校准器声压级不一样时才进行。

将AWA6221（B）型声级校准器套到传声器上，打开电源，稳定几秒后，将仪器的光标移到“校准”按钮上，按下“确定”键，仪器开始自动校准。在“LC”后显示声压级，这个声压级约等于校准器声压级减去自由场修正量。在“Lpx”后显示灵敏度级。在显示器的左上角显示一个数值，从0跳到9后停下来。将光标移到“应用”按钮上，按下分析仪面板上的“确定”键，新的传声器灵敏度级就被保存下来了。如果新校准出的灵敏度级与上一次保存的灵敏度级相差3dB以上时，仪器会提示“两次灵敏度级相差超过3dB,不能保存。请再次确认校准无误。”，用户应检查传声器是否损坏。如果用户没有将光标移到“应用”上按下“确定”键，则分析仪还是使用原来的传声器灵敏度级。

### 8.8.2 用活塞发声器进行校准

活塞发声器的工作频率是250Hz，此频率下自由场型传声器的自由场修正量为0，所以应当先将自由场修正量改为0。将光标移到“修改”按钮上，按下“确定”键，再将光标移到“3.”上，用“△”、“▽”键调节数值到所需值，按一下“△”、“▽”键数值调节0.1dB，当按下“△”、“▽”键不放时，数值连续调节，直到按键放开为止。再移动光标到“5.”上，用“△”、“▽”键调节数值到活塞发声器的声压级，按一下“△”、“▽”键数值调节0.1dB，当按下“△”、“▽”键不放时，数值连续调节，直到改为124.0时放开按键。

将活塞发声器套到传声器上，打开电源，稳定几秒后，将仪器的光标移到“校准”按钮上，按下“确定”键，仪器开始自动校准。自动校准结束后，将光标移到“应用”按钮上，按下“确定”键，新的传声器灵敏度级就被保存下来了。

### 8.8.3 直接输入灵敏度级

如果用户没有校准器，也可直接输入传声器的灵敏度级。将光标移到“修改”按钮上，按下“确定”键，再将光标移到“3.”上，用“△”、“▽”键调节数值到所需值，按一下“△”、“▽”键数值调节0.1dB，当按下“△”、“▽”键不放时，数值连续调节，直到按键放开为止。将光标移到“应用”按钮上，按下“确定”键，新的传声器灵敏度级就被保存下来了。

# 9. 可选功能

本仪器采用模块化设计，统计分析功能、数据记录功能为可选功能，如用户没有选购此功能，则本说明书中有关统计分析及24小时自动测量、数据记录的描述不适用。

# 10．测量范围及本机噪声修正

本仪器的测量范围主要是由所配传声器的灵敏度所决定。当传声器的灵敏度高时，则测量上限及下限均较小，当传声器的灵敏度低时，则测量上限及下限均较大。在“校准”菜单下可以显示测量上限及下限，显示结果不保留小数点后的值。仪器的测量上限可由下式进行估算：

测量上限=100-传声器灵敏度级(dB)

测量上限是指1 kHz频率上的所能测量到的最大A计权声级，此时过载指示灯刚要点亮，级线性误差小于IEC61672：2002标准的要求。

当信号不是1kHz时，其A声级、C声级的测量上限将要降低。下表为与1kHz相比要降低的声压级数。

不同频率下的A声级测量上限降低值

| 频率(Hz) | 16 | 31.5 | 63 | 125 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降低(dB) | 57 | 40 | 26 | 16 | 9 |
| 频率(Hz) | 500 | 2k | 4k | 8k | 16k |
| 降低(dB) | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |

传声器灵敏度级=20log  (dB)

SM---传声器灵敏度，单位为mV/Pa,当传声器灵敏度为50mV/Pa时，其灵敏度级为-26dB(传声器灵敏度级一般为负数)。

在传声器灵敏度确定后，仪器的测量下限主要是由仪器的本机噪声所决定。本机噪声就是指当仪器放到一个声压级足够低的环境下，仪器上显示出的声压级。本机噪声由两部分组成：传声器的热噪声，仪器本身的电噪声。

由于本机噪声的存在，会对较低的声压级造成影响，当被测声压级大于本机噪声13dB以上时，影响非常小，可以不考虑。用户在测量较低声压级时，应考虑到仪器本机噪声的影响，1级仪器按本机噪声+7dB作为测量下限，2级仪器按本机噪声+5dB作为测量下限。对于高于本机噪声3dB到7dB的噪声可以按下式进行修正以提高测量精度。

LA实=10Log(100.1LA测-100.1LA背)

LA实---实际存在的A声级

LA测---测量到的A声级

LA背---A计权本机噪声

# 11. 过载指示

当被测噪声超过仪器的测量范围时，仪器上方会显示“过载”，过载指示的时间与过载状态存在的时间一样长并最短为1s。统计分析过程中如果出现过载，则过载指示将一直保持到下一次启动测量或清除本次测量结果为止。过载指示是对信号的峰值进行判断，当信号的峰值因数比较大时，仪器显示出的声压级小于测量上限，但也有可能发生过载。

# 附录一：装箱清单（标准配置）

| 名称及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主机（含传声器、前置级） | 1台 |  |
| S60风球 | 1只 |  |
| 铝箱 | 1只 |  |
| RS232传输线 | 1根 |  |
| 5V外接电源 | 1只 |  |
| AA碱性电池 | 4节 |  |
| 光盘 | 1张 |  |
| 使用说明书 | 2本 |  |
| 合格证 | 1张 |  |
| 检定证书 | 1张 |  |

可选模块及配件

| 名称及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| GPS定位模块 | 1 | 安装在仪器内部，外置天线 |
| AH40微型打印机 | 1 | 现场打印测量结果，含5V外接电源 |
| GSM无线数据传输/太阳能电池模块 | 1 | 测量结果通过短信发送到指定的手机上/内含4500mAh的锂电池，太阳能充电或外接5V充电。 |
| AWA6221B声级校准器 | 1 | 对声级计进行声学校准 |
| AWA6221声级校准器 | 1 | 对声级计进行声学校准 |
| 三角架 | 1 | 固定仪器用 |
| 延伸电缆（5m、10m、20m） | 1 | 延伸传声器及前置级 |

# 附录二 指向性响应

当AWA5680型多功能声级计配AWA14601型前置级时，具有如下指向性响应特性。

| 标称频率 (Hz) | 在偏离参考方向±θ°内的任意两个声入射角，指示声级的最大绝对差值(dB) |
| --- | --- |
|  | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° |
| 500 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 630 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 800 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 1000 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 1250 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 1600 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
| 2000 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 |
| 2500 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 |
| 3150 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
| 4000 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 2.4 |
| 5000 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 4.1 | 2.8 |
| 6300 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 4.8 |
| 8000 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.7 | 4.0 | 3.7 |
| 10000 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 3.6 | 4.9 |
| 12500 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 3.1 | 3.4 | 4.3 |
| 16000 | 0.1 | 0 | 0.8 | 2.3 | 3.3 | 5.1 |
| 20000 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 3.2 | 5.0 | 8.4 |
| 标称频率 (Hz) | 在偏离参考方向±θ°内的任意两个声入射角，指示声级的最大绝对差值(dB) |
|  | 105° | 120° | 135° | 150° | 165° | 180° |
| 500 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 630 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
| 800 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
| 1000 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.5 |
| 1250 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 1.0 |
| 1600 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2000 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 2.8 | 2.7 |
| 2500 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 3.2 | 3.6 |
| 3150 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 4.2 |
| 4000 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.5 |
| 5000 | 5.0 | 4.2 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | 4.6 |
| 6300 | 4.0 | 5.4 | 3.0 | 5.0 | 3.2 | 5.3 |
| 8000 | 4.0 | 5.3 | 6.2 | 4.4 | 4.8 | 6.2 |
| 10000 | 7.2 | 5.2 | 7.3 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 12500 | 7.2 | 8.9 | 7.4 | 8.4 | 9.0 | 8.5 |
| 16000 | 8.8 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 8.7 | 14.3 |
| 20000 | 9.6 | 11.1 | 13.4 | 12.8 | 13 | 17.3 |

# 附录三 自由场响应

当AWA5680型多功能声级计配AWA14601型前置级时，具有如下自由场响应特性。

# 附录四 延伸电缆的影响

配AWA14601型前置级

| 标称频率 | 5米 | 10米 | 15米 | 20米 | 30米 | 40米 | 50米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -5 |
| 8000 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | -5 | -7 |
| 10000 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5 | -7 | -9 |
| 12500 | 0 | 0 | -2 | -4 | -7 | -9 | -11 |
| 16000 | 0 | -1 | -4 | -6 | -10 | -11 | -14 |

注：表内的数据为不同长度延伸电缆在误差小于0.7dB时所能达到的最高声压级与仪器测量上限的差值。

配AWA14602型前置级

| 标称频率 | 5米 | 10米 | 15米 | 20米 | 30米 | 40米 | 50米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | ---- |
| 12500 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | --- | ---- |

注：表内的数据为不同长度延伸电缆在误差小于1dB时所能达到的最高声压级与仪器测量上限的差值。

# 附录五:GPS定位系统简介

GPS是Global Positioning System的简写，即全球定位系统。它利用围绕地球运转的28颗卫星测量地球任意点的精确位置及时间，一般位置的精度在20m到1m范围内，时间精度在60ns到5ns范围内。它由美国国防部开发，可以军用也可民用，民用信号可以免费使用。28颗卫星分布在高度为20180km的6个不同的轨道上，可以确保地球上任何地点最少有4颗卫星可观测到。

GPS定位系统的定位精度与接收到信号的质量有关，定位精度是指在实验室通过卫星模拟信号发生器测试得来的结果。卫星的发射功率不大，信号还容易受到阻挡或反射的影响，从面影响到定位精，。因此对接收机的接收灵敏度要高。仪器内置的GPS模块具有较高的接收灵敏度，可以在城市中心或室内接收到微弱的信号进行定位。由于接收机捕捉灵敏度比跟踪灵敏度低，当用户在室内或信号非常弱的环境下使用时可以先将接收天线移到信号较强的地方（如窗外）待接收机捕捉到4颗卫星的信号并能正确定位时，再将天线移到需要定位的地方。

AWA5680的GPS定位测量主要测量经度、纬度、海拨、运动速度。经度、纬度的单位均为度，用户在网上输入如下内容就可以看到相关经度、纬度的卫星图片。

http://maps.google.com/maps?t=k&hl=en&ie=UTF8&z=18&ll=30.278605,120.123096&spn=0.003178,0.00486&om=1

“&ll=30.278605,120.123096&”中的30.278605为纬度，120.123096为经度，需要用户自行替换。

海拔的误差较大，当运动速度较低或静止时运动速度误差也较大，运动速度的误差约为±3.6km/h。

# Text boxes

1．+5V

2．空

3．空

4．空

5．GND

光标右移键

光标左移键

退出键

确定键

参数加

参数减

背光键

启动/暂停键

测量模式

显示内容

显示模式

状态提示行

显示器

便携带安装孔

电源及联机指示灯

No:0002 模式:24H01

2008-07-30 12:47:04

R:30dB-130dB WEI:A F

Ts=00h20m00s

Tm=00h20m00s

LeqT= 50.5 SEL = 67.6

Lmax= 70.0 Lmin= 41.7

L5  = 54.0 L10 = 50.3

L50 = 44.3 L90 = 42.8

L95 = 42.6  SD =  4.7

E = 0.00Pa2h

按确定键查看分布图

No:0001   模式:积分

2009-01-01 12:47:04

R:30dB-130dB WEI:A F

Ts=00h00m10s

Tm=00h00m10s

Lmax= 38.5  Lmin= 37.5

E = 0.00Pa2h SEL= 48.2

LeqT= 38.2

输出接口及状态指示灯

按键

滚花螺母

前置放大器

测试传声器

运行状态指示灯

No:0002 模式:统计

2008-07-30 12:47:04

R:30dB-130dB WEI:A F

Ts=00h01m00s

Tm=00h00m52s

LeqT= 50.5 SEL = 67.6

Lmax= 70.0 Lmin= 41.7

L5  = 54.0 L10 = 50.3

L50 = 44.3 L90 = 42.8

L95 = 42.6  SD =  4.7

E = 0.00Pa2h

按确定键查看分布图

外接电源

串行口RS232

交流输出